## Slide 1
«Особенности испытаний преобразователей расхода жидких углеводородов, транспортируемых по трубопроводам»
Проккоев Виктор Васильевич
Заместитель генерального директора по метрологии
Кандидат физико-математических наук

## Slide 2
В данном сообщении представлены возможности комплекса для испытаний средств измерений количества жидких углеводородов, которые могут представлять интерес для:
Евроазиатской экономической комиссии в части решении вопроса «Об утверждении Порядка организации калибровки средств измерений»
создаваемой системы добровольной сертификации продукции, используемой в нефтегазовой промышленности
(для примера, в системе сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ в «Перечне продукции, подлежащей сертификации по направлению газ, конденсат, нефть, продукты их переработки», указаны «Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов» (п.98) - код 26.51.52.110 по общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014).

## Slide 3
Особенностью испытаний средств измерений количества жидких углеводородов является необходимость выявления значений основных влияющих факторов на их метрологические характеристики, важнейшими из которых являются расход, вязкость измеряемой жидкости.
Международные и Российские нормативные документы предписывают проводить испытаниях преобразователей расхода в целях утверждения типа и калибровке во всем рабочем диапазоне расхода и вязкости.
Реализация положений этих документов требовало специального оборудования, которое в России и странах СНГ отсутствовало. Испытания проводились в зарубежных испытательных лабораториях за пределами России, чаще всего в лаборатории Trapil и SPSE (Франция). Рабочая жидкость – нефтепродукты.

## Slide 4
В 2014 г. ООО «Нефтегазметрология» создала, ввела в эксплуатацию испытательный комплекс для преобразователей расхода жидких углеводородов, транспортируемых по трубопроводам.
Комплекс позволяет полностью отказаться от зарубежных лабораторий и является импортозамещающим.
Комплекс является единственным на территории РФ и стран СНГ
Измерительные возможности лаборатории подтверждены сертификатом международной организации VSL (Национальный метрологический институтНидерландов).
Лаборатория аккредитована в национальной системе аккредитации на право калибровки и поверки.

## Slide 5
Международные документы:
Стандарты Американского нефтяного института (API):
Manual of Petroleum Measurement Standards Chapter 5- Metering
Section 2—Measurement of Liquid Hydrocarbons by Displacement Meters
Section 3 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Turbine Meters:
Section 6 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Coriolis Meters:
Section 8 – Measurement of Liquid Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters
Рекомендации Международной Организации по Законодательной Метрологии
МОЗМ (OIML) R 117. Динамические системы для жидкости, кроме воды. – Часть 1. Метрологические и технические требования.

## Slide 6
Документы РФ:
ГОСТ Р 8.908-2015 «ГСИ. Средства измерений объемного расхода нефти и нефтепродуктов. Испытания, поверка и калибровка с применением трубопоршневых установок)
Приказ Минпромторга РФ от 02.07.2019г. №1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки СИ, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»:
Свидетельство о поверке для СИ должно содержать перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений.
МИ 3532 (РМГ 100-2010) «Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти»:
«в процессе измерений …. пределы изменений вязкости не должны превышать значений, установленных при проведении испытаний для целей утверждения типа этих ПР
д)

## Slide 7
О течении вязкой жидкости в трубопроводе
Движение жидкости по трубопроводу представляет сложную физическую картину, что следует учитывать как при создании соответствующих эталонов единиц величин, так и при применении средств измерений количества жидкости.
Основной характеристикой течения жидкости в трубопроводе является число Рейнольдса.
Re=W*D/υ
W – скорость потока
D – диаметр трубопровода
υ – кинематическая вязкость жидкости
Из курса механики жидкости известно, что для обеспечения подобия потоков жидкости, необходимо выполнение условия равенства критериев подобия:
Re = const.

## Slide 8
Структура потока жидкости в трубе в зависимости от значений числа Re

## Slide 9
Зависимость коэффициента преобразования ПР от Re для жидких углеводородов

## Slide 10: Выписка из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений
Номер в госреестре | Наименование СИ | Обозначение типа СИ | Заявитель/Изготовитель | Диапазон расходов | Диапазон вязкости | Испытательный орган
71393-18 | Счетчики-расходомеры массовые | Micro Motion | АО "Промышленная группа "Метран", г.Челябинск | Не более 3266 т/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМС
71023-18 | Расходомеры-счетчики вихревые | FSS | ООО "АББ" / Фирма ABB Automation Products GmbH | 2,5…2500 м3/ч | нет/данных | ФГУП "ВНИИМС")
71008-18 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые | PanaFlow HT | ООО «ДжиИ Рус Инфра» /Фирма «GE Sensing EMEA» | 38,5…5512 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
71007-18 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые | PanaFlow XMT1000 | ООО «ДжиИ Рус Инфра» /Фирма «GE Sensing EMEA» | 1…135000 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
72808-18 | Счетчики жидкости с овальными шестернями | TechnoTech серии T | ООО "Компания "ТехноСистемы" | нет/данных | нет/данных | н/д
71824-18 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые | PT900 | ООО «ДжиИ Рус Инфа» /Фирма «GE Sensing EMEA» | 0,3…135000 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
71647-18 | Счетчики жидкости лопастные | MKA | ООО «Рустоп Джет Сервис» /Фирма "Alfons Haar Maschinenbau GmbH & Co. KG" | 3…180 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМС»
71006-18 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые | PanaFlow LZ | ООО «ДжиИ Рус Инфра» /Фирма «GE Sensing EMEA» | 4,3…12400 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
71005-18 | Расходомеры-счетчики жидкости ультразвуковые | PanaFlow Z3 | ООО «ДжиИ Рус Инфра» /Фирма «GE Sensing EMEA» | 9,1…1360 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
70119-18 | Расходомеры-счетчики вихревые | ЭРВИП.НТ.М | ООО ИПП «Новые Технологии» | 0,5…250 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
72105-18 | Преобразователи расхода шестеренчатые | VC | ООО «ГИС»/«KRACHT GmbH» | 0,16…700 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМС»
72309-18 | Расходомеры жидкости турбинные | 1200, 1500 | ООО «Эмерсон» / Фирма Daniel Measurement and Control Inc. | 1,36…227 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИР»
72111-18 | Расходомеры-счетчики турбинные погружные | RIM20 | ООО «Спиракс-Сарко Инжиниринг»/Фирма «Spirax Sarco Inc.» | 1…82448 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМ»
71474-18 | Расходомеры жидкости ультразвуковые | Стримлюкс (Streamlux) | ООО «Энергетика»/Фирма «GREEN INSTRUMENT CO., LIMITED», | 0,6…122145 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМ»
71148-18 | Расходомеры жидкости ультразвуковые | Gentos серий D11x, P11x | ООО «ВодаМет+»/Компания «Gentos Measurement & Control Co» Ltd | 0,6…122145 м3/ч | нет/данных | ФГУП «ВНИИМ»
72663-18 | Счетчики жидкости турбинные | ТОР.НТ.М | ООО ИПП "Новые Технологии", г.Уфа | 6…75 м3/ч | нет/данных | ООО «Центр метрологии «СТП»

## Slide 11
Chart: Массовый расход, т/ч
| 100 | 200 | 300
СРМ 1 | 1.0123 | 1.0099 | 1.0087
СРМ 2 | 1.0098 | 1.0086 | 1.0078
СРМ 3 | 1.0106 | 1.0128 | 1.0097
заводской | 1 | 1 | 1
Вязкость более 20 сСт, диаметр трубки 100 мм

## Slide 12
Относительная погрешность массомера в зависимости от Re, %
Данные фирмы Endress + Hauser

## Slide 13: Данные фирмы Emerson

## Slide 14
«Совместная Декларация МБМВ, МОЗМ и ИСО о метрологической прослеживаемости от 9 ноября 2011 года» гласит: «для обеспечения признания на мировом уровне калибровки должны проводится в:
- в лабораториях, аккредитованных аккредитационными органами, подписантами Договоренности с ILAC;
-NMI, обеспечивающие прослеживаемость для аккредитованных лабораторий должны, как правило, быть подписантами CIPM MRA и иметь CMC, опубликованные в соответствующих разделах KCDB (базы данных по ключевым сличениям).
Эта норма принята так же в проектах документов ЕАЭС.
В частности, в Сертификате калибровки должна быть запись: «Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами государства – члена или эталонами зарубежных стран, признанных в рамках MRA».
О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ НГМ

## Slide 15
Все рабочие эталоны калибровочного комплекса НГМ прослеживаются к соответствующим государственным (национальным) первичным эталонам массы, плотности, температуры, которые прошли ключевые сличения и имеют соответствующие записи в СМС таблицах Международного Бюро Мер и Весов.
Данные эталоны находятся в ВНИИМ им Д.И. Менделеева (г. Санкт-Петербург)
Испытательный комплекс НГМ соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, политике Росаккредитации и ILAC по прослеживаемости результатов измерений
О ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ НГМ

## Slide 16: ЦЕПОЧКА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ НГМ
Эталонные гири
Эталонный плотномер
Эталонный термометр
Эталонные весы
Эталонный мерник (эталон объема)
ТПУ
ПР
Государственные первичные эталоны
массы, плотности, температуры

## Slide 18
Оборудование позволяет проводить испытания:
в диапазоне параметров рабочей жидкости | 
расход | 0,057 до 3100 м3/ч
вязкость | 4 до 200 сСт
температура | +2….+40 °С
Точность поддержания, в пределах | 
температуры жидкости | ± 0,2 °С
вязкости | ± 1 сСт
климатические испытания в диапазонах | 
воспроизводимой влаги | от 20 до 95 %
температуры | от -70 до 90 °С
испытания на виброустойчивость | 
амплитуды виброперемещения | ± 24мм
виброускорение | 980 м/с2

## Slide 19: СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА
Комплекс включает:
Рабочий эталон единицы массы 3-го разряда : Специальные весы ВСПМ с номинальной грузоподъемностью 1000 кг и относительной погрешностью ± 0,005%
Рабочий эталон единицы объема 1-го разряда жидкости – мерник 1-го разряда номинальным значением объема 1000 дм3 и относительной погрешностью ± 0,02%
Рабочие эталоны единицы объема жидкости 1-го разряда – два ТПУ с номинальными значениями калиброванных объемов равными;
  13,6 / 26,4 м3 (неопределенность 0,03%), обеспечивает расход 30-3100 м3/ч;
  3,18 м3 (неопределенность 0,03%), обеспечивает расход 20-800 м3/ч.
Рабочий эталон единицы объема жидкости 1-го разряда – компакт-прувер с номинальным значением калиброванного объема 20 дм3 (неопределенность 0,03%), обеспечивает расход 0,057- 57 м3/ч;
Систему сбора и обработки информации;
Резервуарный парк состоящий из 4-х горизонтальных резервуаров объемом по 50 м3 и насосной группы.
Камеру тепла, холода, влаги
Электродинамический вибростенд.

## Slide 20: СХЕМА КАЛИБРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
10

## Slide 21: ОБЩИЙ ВИД КАЛИБРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НГМ

## Slide 22: ОБОРУДОВАНИЕ НГМ
Эталонные мерник и весы
Измерительные линии

## Slide 23
3
ТПУ OGSB 800
Компакт прувер ВСР-М
Мерник 20 дм3
ТПУ OGSB 3000
Мерник 1000 дм3

## Slide 24: Камера тепла, холода и влаги, Feutron 3101-01
Электродинамический вибростенд
МРА403-М124М/GЕ700М
4

## Slide 25: Чиллер RTAF170D компании «TRANE», Франция
Теплообменник
5

## Slide 26
17
Возможности НГМ позволяют выполнять комплексные испытания средств измерений, включающие:
● влияния расхода рабочей жидкости
● влияния вязкости рабочей жидкости
● влияния температуры рабочей жидкости
● влияния давления рабочей жидкости
● влияния температуры окружающей среды
● климатические испытания
● испытания на виброустойчивость
что дает возможность получить подробную характеристику испытуемых средств измерений.
(При необходимости, номенклатура испытательного оборудования может быть расширена)
На сегодня это единственный комплекс в РФ и СНГ позволяющий выполнить перечисленные испытания

## Slide 27
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Моб. +7 987-187-77-55